附件一：货物需求一览表

1、本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。
2、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

	项号
	货物名称
	数量
	技术参数要求

	A1
	空气消毒机
	8台
	1、适用体积：100m3  

2、★外形：平板壁挂式

3、★循环消毒风量：≥1000m3/h

4、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2

5、紫外线管寿命：≥5000h

6、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

7、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

8、负离子发生量：≥6×106个/cm3

9、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

10、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

11、安全防护类型：I类

12、提供消毒产品卫生安全评价报


	A2
	水银血压计
	4台
	1、 血压计示值允许误差±0.5kpa（±3.75mmHg）。

2、 血压计零位允许误差±0.2kpa（±1.5mmHg）。

3、 听诊器耳环弹力值在1.372～1.960N。

4、 听诊器耳环弹性恢复变形距离不大于10mm。

	A3
	全自动血压计
	3台
	1、测量原理:示波法

2、显示：LED数字显示

3、★反转测量结果，方便体检

4、手臂周长：18~37厘米

5、压力显示范围：0~300mmHg

6、测量范围：血压0~300mmHg，脉率30~200拍/min

7、测量内容：血压，脉率

8、测量精确：血压精度±3mmHg，脉搏测量精度±2%

9、加压方式：微型泵

10、空气控制：橡胶阀，压电陶瓷阀

11、排气方式：电磁阀

12、压力检测装置：电容型压力传感器

13、打印装置：热敏打印，自动裁纸，多种模式

14、超压保护：压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间不大于10秒。

15、电击防护形式：I类 B型

16、资质认证：ISO9001,13485

17、耐久性：约10万次（约5-6年）

18、节能：红外线人员感知

19、安全装置：具备三种安全保护机构，充分保障被检病人的安全，机械式安全装置。

20、防盗：★带kensington防盗槽。

21、权威机构认证：★舒张压及收缩压的精度都被BHS评定为A级

	B1
	采血称
	20台
	★1、采 液 量：50～1000ml

2、液体比重：1.05g/ml

3、分 度 值：2ml 或2g

4、摇摆角度：13°±2°

5、摇摆频率：30±2次／min

★6、报警：当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示

7、采液控制量(ml)：100、200、300、400

8、采用模块电源，外观小巧，携带轻便，特别适用于流动采血

9、一键校准功能，方便又快捷

10、ml、g体积和重量单位可一键转换

11、大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液。

★12、托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁。

13、自动声光报警，当采液量达到预定值或预定时间时，有声、光双重报警提示

★14、具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆等功能，大大减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液量的准确性。

	B2
	血液运输箱
	10个
	一、保温性能如下：  

1、装载4℃~20℃物体时运输箱外表面不应出现明显的凝露现象； 

2、血液运输箱的保温性能应符合《血液运输要求》，需提供血液运输箱《测试报告》。

二、运输温度：

1、运输全血及红细胞类血液成分（不包括冰冻红细胞）：应维持在2-10℃； 

2、运输冰冻血浆、冷沉淀：应维持在冰冻状态； 

3、运输血小板：尽可能维持在20-24℃； 

4、运输冰冻红细胞：应维持在-5℃或以下温度。

三、★规格65升，液晶数显可报警温度计，带超温报警功能。6-10小时的2-8℃恒温，内层笨胺脂发泡，保温性能佳，一体化注塑箱体，美观，重量轻，易清洁。

	B3
	低温操作台
	1台
	1、 常温（26℃）条件下实现操作台冷藏（0-10℃）开放式作业

2、 成批制备成份血时可长时间存放，无需及时转运，节省人力

3、 不锈钢台面，耐酸，耐碱，抗腐蚀

4、★整机与整机中的重要部件如压缩机、风机为同一品牌，方便产品的售后服务。

5、 三维立体风幕冷却技术：在外界已有的内外侧二重风幕技术上追加了血液冷却专用的背面的出风风幕，它作为一项能够把血液温度保持在恒定状态下的先进核心技术，开拓了血液保存新领域。

6、 内循环风幕技术：风幕位于操作台下，形成封闭式的柜内冷风循环，减少冷量散失，使降温速度更快，温度更均匀，高效节能。

7、 智能环保型控制系统：采用独自开发的微电脑控制系统，即使外部环境有所变化仍能使柜内温度保持恒定状态。

8、 使用温度：0-10℃

9、台面面积：1.65㎡。

10、报警机能：高/低温报警、过滤网自检功能、传感器自检功能。

	C1
	除湿机
	3台
	1、除湿量：58升/天

2、微电脑设定除湿功能

3、湿度控制：3-90%

4、噪声≤60db

5、适用环境条件；5-35°

6、水箱或外接水管连续排水

7、银离子空气过滤隔尘网

8、压缩机自动保护

9、 断电自启功能

10、循环风量；500m3/h

11、 适用面积：50-70m2

12、出风口：侧面出风

	C2
	移液器(套)
	5支
	量程:2.0-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul的单道可调量程移液器各1支，量程是10-100ul的8道可调量程移液器1支。

	C3
	生物安全柜
	1台
	1、Ⅱ级B2型生物安全柜，100%气体全外排；

2、工作区宽度适合1-2人操作；

3、前窗10度倾角设计，方便操作；

4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

5、玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；

6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；

7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；

8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃；

9、电源线插头部分具有漏电保护功能，保证操作人员安全；

10、底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；

11、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行

12、风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定；

13、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

14、噪声：≤62dB（A）；

15、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

16、产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；

17、交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；

18、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；

19、前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；

20、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

21、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；

22、用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

23、可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间；

24、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

25、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

26、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

27、有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示；

28、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书；

	C4
	超净工作台
	2台
	1、产品类型：双人单面洁净工作台

2、气流模式：垂直层流

3、工作区长度：≥1300mm

4、工作台面高度：770±10mm

5、工作区洁净度：100级

6、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h）

7、工作区风速：0.2-0.5m/s三挡可调

8、采用世界名牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）

9、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命

10、前窗钢化玻璃材质，厚度≥5mm

11、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出

12、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳

13、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44

14、★三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险

15、★具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象

16、★紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害

17、★可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒

18、★紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用

18、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备

	C5
	涡旋震荡仪
	2个
	1.多功能性：各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器，可以采用自动和手动两种混合方式。

2.自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。自动混合方式可提高工作效率。

3.稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。

4.无与伦比的可靠性：多年在全球实验室验证的性能。

5.标配：主机+单试管头垫片+3 英寸圆橡胶平板垫片

6.可操作模式：点触式振动，连续振动

7.标准配置 ：主机、 3"圆橡胶垫片及单试管头垫片

	C6
	水浴锅


	2个
	1、电源电压：AC220V 50HZ

2、输入功率： 1000W

3、控温范围：RT+5～99℃

4、恒温波动度：±0.5℃

5、分辨率：0.1℃

6、容积： 34L

	C7
	PH计
	1支
	1.pH测量范围 ：-2.000-20.000

分辨率：0.1，0.01，0.001

相对精度 ：±0.001

校准点：最多5点 

校准编辑功能：有 

2.mV/RmV测量范围：±2000.0mV 

分辨率： 0.1 

相对精度 ：±0.1mV EH ORP 

模式： 有 

3.温度分辨率 ：0.1 

相对精度： ±0.1 

校准功能 ：有，1 点

4.数据存储：数量 2000条，符合GLP标准

记录类型： 手动、自动、定时（间隔） 

记录编辑 ：单条删除、全部或部分选择性删除 

5.标准配置：A211 pH 主机，8102BNUWP 超级ROSS 复合pH 电极，810199 溶液 套装（pH4、7、10 缓冲液、储存液各475mL，电极储存瓶），电极支架， 电源适配器

	C8
	移液器
	支
	量程20-200ul单道可调量程移液器1支

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。

★二、交货期：自合同签订之日起20个工作日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

★三、交货地点：南宁市中心血站指定地点。

★四、交货方式： 现场交货  

五、售后服务要求：

★1、质量保证期：整机不少于1年，质量保证期内免费上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。

2、按厂家承诺实行“三包”； 免费送货到需货方指定地点，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。

3、免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于一周），确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。

4、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到用户方通知后2小时响应，24小时内到达用户方现场解决处理。

5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。

6、投标人应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。

7、投标人应承诺在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。                                                                                                                                                       
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