附件一：货物需求一览表

1、本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。
2、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

	项号
	货物名称
	数量
	技术参数要求

	1
	血小板振荡仪
	1台
	1.温控方式：采用多核控温模式，灵敏度高，控温效果好。

2.温控范围：22.0℃±1.0℃

3.显示精度：0.1℃

4.报警温度：＜20℃，＞24℃

5.振荡幅度：50mm±5mm

6.振荡频率：60次／分±5次／分

7.振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

8.存放袋数：48袋（机采血小板袋）/96袋（手工分离血小板袋）

9.存放层数：16层

10.存放面积：460×350（mm）（宽×深×层高）

11.层    高：35mm

12.外形尺寸：670×700×1415（mm）（宽×深×高）

13.重    量：105kg

14.工作环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度：≤80%

15.电    源：AC220V、50Hz 

16.输入功率：750VA

17.7寸彩色液晶触摸屏，可一键转换中、英文操作界面，方便查阅仪器运行记录。

18.设有独立的数码显示窗口，实时显示箱内温度，便于随时观察。

19.多点式实时温度监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图，确保温度均匀、恒定。

20.自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息，方便用户快速排除故障。

21.报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

22.故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

23.具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

24.内置WIFI和USB模块，可无线传输数据，也可用U盘导出数据（EXCEL格式)。

25.免费APP下载，连接WIFI，随时随地通过移动终端（手机、平板）、电脑远程实时监控保存箱的运行。

26预留手机通讯功能，当保存箱运行出现异常时，可及时以短信方式通知负责人。

27.内置LED照明灯，紫外线消毒灯，一键启动消毒功能。

28.热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

29.配有安全门锁、锁定式万向脚轮。

30.箱体为整体发泡，发泡厚度达30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，便于清洁和消毒。

31.铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落，便于存取和清理。

32.采用进口品牌压缩机，低噪音，使用寿命更长，制冷效果更好。

33.制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。

34.采用国外品牌恒速电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

35.配备国外品牌蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。

36.提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

具有有效期内的二类医疗器械注册证。

	2
	低温离心机
	1台
	1.采用交流变频电机，大力矩、噪音低、使用寿命长。

2.触摸五寸彩色大屏幕显示仪器运行全部参数，用户可任意设定离心转速、离心时间。

3.采用环保压缩机，制冷效果好，无环境污染。

4.静音技术，拥有低噪音“专利”证书，噪音低于行业标准15分贝(提供相关证明文件)。

5.重量轻、体积小、外观简洁、美观、大方，配置独特吸盘机脚能牢牢抓住放置表面，即使在行车时也无需担心离心机移动。

6.四个吸盘机脚可以高低调节，同时离心机内置水平仪，采血车在地面不平整的情况下仍可以将离心机调整至平稳状态使用，离心效果最佳，使用更加安全。

7.离心机操作系统具备参数锁定功能，可以将所需参数设置密码进行锁定，防止误操作。

8.容量大体积小，配备4×100ml水平转子，可选配核酸离心管、真空采血管、15ml、10ml、8ml、5ml、2ml等离心管适配器。

9.最高转速：6000r/min   

10.最大离心力：4860×g  

11. 最大容量：4×100ml   

12.转速精度：±10r/min 

13.温度控制范围：-9℃～+40℃                    

14.温度控制精度：±1℃                  

15.定时范围：1min--99h99min或连续运行 

16.整机：噪音＜52dB      

17.重量：不含转头42kg                    

18.外型尺寸≤560×340×330mm(L×W×H) 

19.转子配置：水平转子16×8mlml  4200r/min 2560×g

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起3个工作日内。

★二、交货期：自合同签订之日起5个工作日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

★三、交货地点：南宁市中心血站指定地点。

★四、交货方式： 现场交货  

五、售后服务要求：

★1、质量保证期：整机不少于1年，质量保证期内免费上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。

2、按厂家承诺实行“三包”； 免费送货到需货方指定地点，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。

3、免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于一周），确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。

4、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到用户方通知后2小时响应，24小时内到达用户方现场解决处理。

5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。

6、投标人应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。

7、投标人应承诺在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。                                                                                                                                                       
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