附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站全自动加盖机维保服务采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 项号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动加盖机（2台）维保服务 | - 设备故障响应时长不超24小时且在维保期内需保障设备运行正常； - 维保期内费用包干（含：零部件费、服务费、交通费等）； - 3、对各运动部件进行及时保养检查（X/Y/Z轴运行轨道及动力传动装置）进行清洁保养并重新上润滑脂，每年不低于一次； - 4、打球感应器感应状态及指示灯检查、维护，每年不低于一次； - 打球状态进行检查：每年不低于一次； - 5、打球首末位置校准：每年不低于一次； - 6、加盖机试管感应器灵敏度检查：每年不低于一次； - 7对各复位传感器灵敏度检查：每年不低于一次； - 8、检查设备内部：清理可能存在的硅胶塞等杂物，每年不低于一次； - 9、检查料斗位置是否移位:定期对位置进行校准，每年不低于一次； - 10、检查设备运行是否产生异响：皮带与设备外壳是否发生接触、横梁对滑块是否有阻碍、是否有螺丝脱落等，每年不低于一次； - 11、对设备排线进行检查：检查是否存在折损严重的排线、检查是否有即将脱落的排线，每年不低于一次； - 12、对各暴露位置酒精消毒处理：每年不低于一次； - 13、CAN协议通讯状态检查：每年不低于一次。 | 1项 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。