# 附件1

采购需求一览表

标注★号的部分为实质性要求和条件。

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动加盖机（2台）维保服务 | 1项 | ★1、设备故障响应时长不超24小时且在维保期内需保障设备运行正常； ★2、维保期内费用包干（含：零部件费、服务费、交通费等）； - 3、对各运动部件进行及时保养检查（X/Y/Z轴运行轨道及动力传动装置）进行清洁保养并重新上润滑脂，每年不低于一次； - 4、打球感应器感应状态及指示灯检查、维护，每年不低于一次； - 打球状态进行检查：每年不低于一次； - 5、打球首末位置校准：每年不低于一次； - 6、加盖机试管感应器灵敏度检查：每年不低于一次； - 7对各复位传感器灵敏度检查：每年不低于一次； - 8、检查设备内部：清理可能存在的硅胶塞等杂物，每年不低于一次； - 9、检查料斗位置是否移位:定期对位置进行校准，每年不低于一次； - 10、检查设备运行是否产生异响：皮带与设备外壳是否发生接触、横梁对滑块是否有阻碍、是否有螺丝脱落等，每年不低于一次； - 11、对设备排线进行检查：检查是否存在折损严重的排线、检查是否有即将脱落的排线，每年不低于一次； - 12、对各暴露位置酒精消毒处理：每年不低于一次； - 13、CAN协议通讯状态检查：每年不低于一次。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。 二、服务时间：自合同签订日起生效，期限为一年。 三、服务地点：南宁中心血站指定地点。 四、付款方式： （一）付款时需出具采购方使用科室签字认可的服务报告，本项目无预付款且于2021年12月份一次性付清。 （二）采购方付款前需收到开具正规发票。 |  |  |