# 附件2

响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

一、A分标

| 序号 | 采购文件需求 |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数 | 货物名称 | 响应技术参数 |  |
| 1 | 热合机 | 1、仪器类别：原装进口 2、射频源类型：高频晶体管 3、封管时间：1秒 4、热合管路直径：2-6mm 5、工作频率：≤40.68MHz 6、封口有效射频（RF）功率： ≥30W ★7、加强型RF输出功率最大可达150W，彻底解决国内各类血袋热合质量问题。 8、热合宽度调节：可根据不同型材和厚度的管路调节热合模式，达到最佳的热合面宽度。 9、金属热合电极融入独特的热合技术，热合面宽，大大降级溶血风险的发生。 10、能量芯片作为封管热合器关键部件之一，可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证RF输出功率最大保持150W，热合性能良好，并保证终身供应。 11、防溅保护：透明可伸缩防溅保护片和金属防护盖，双重安全保障，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里. 12.清洁便利：安全金属防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洁。 13、仪器型材： 铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞 14、辐射防护安全性：确保高频40.68MHz工作下，辐射强度不超过68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。 ★15、散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，性能稳定，能适应大批量热合任务，连续工作8小时以上。 ★16、环形指示灯：指示热合的过程。准备状态（一个LED灯绿色）；热合中 (五个LED灯绿色)；未准备好，保护盖安装不当（五个LED灯琥珀色） 17、尺寸： ≤123mm（宽）×220mm（高）×301mm（长），宽度仅123mm±3%，重量≤4.8Kg，非常节省台面空间。 ★18 可选配热合手柄，电缆线长达1.8米，方便移动热合。 19、工作温度范围：0℃-40℃ 20、消耗功率：工作：≤250W；待机：≤10W 21、电压范围：100-240VAC～50\60Hz 22、电源保护：多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损。 ★23、热合保护：热合头遇水时自动发出声光报警，并启动热合保护功能，干燥后可继续热合。 - 安全性高，通过CE，KFDA等认证 25、应出具权威检测机构出具的证明辐射骚扰场强符合要求的检验报告，确保使用人员安全。 | 热合机 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |

二、B分标

| 1 | 空气消毒机 | 1、适用体积：100m3 2、★外形：平板壁挂式 3、★循环消毒风量：≥1000m3/h 4、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2 5、紫外线管寿命：≥5000h 6、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 8、负离子发生量：≥6×106个/cm3 9、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 10、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 11、安全防护类型：I类 12、提供消毒产品卫生安全评价报告 13、备用紫外管自动启动装置； 14、强力活性碳滤膜除臭； 15、紫外管故障自动报警； 16、风机负离子故障自动报警； 17、不锈钢一次性过滤网罩； 18、自动探测污染源启动装置； 19、紫外线强度自动检测装置； 20、自动累时维护报警； 21、光触媒除菌； 22、过滤网到期时自动报警。 | 空气消毒机 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空气消毒机 | 一、主要功能： 1、★主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染； 2、★微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏； 3、★UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； 4、★UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度； 5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 6、主管失效备管自动支援及加强功能； 7、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 8、程控、遥控、手控多控消毒运行； 9、★风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员； 10、★全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力； 11、带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段； 12、★遥控器设计具有防丢失功能。 二、主要技术参数： 4、适用体积：120m3 4.1、外形：平板壁挂式 4.2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm 4.3、★循环消毒风量：≥1200m3/h 4.4、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2 4.5、消毒功率：≤470W 4.6、紫外线管寿命：≥5000h 4.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 4.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 4.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3 4.10、额定电压：AC 220V±22V 4.11、额定频率：50Hz±1Hz 4.12、噪音：≤55dB(A) 4.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 4.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 4.15、安全防护类型：I类 | 空气消毒机 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 3 | 生物安全柜 | 1、A2 型，30%外排，70%循环；相关试验中保护样本、人员和环境 2、外部尺寸(长×宽×高〉：≥1360mm×780mm × 2200mm 3、内部尺寸(长×宽×高〉≥1167mm ×610mm× 680mm 4、过滤器类型HEPA/ ULPA；主过滤器采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA）99.9995%@0.12µm ，洁净度等级10级，空气更洁净更安全。 5、工作区：采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计 6、内部工作区域：工作区内壁及工作台面为304# 不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构，无死角，易清洁 7、前玻璃窗：有10 度及以上生理斜度，超出去安全高度具有声光报警功能:，6mm防紫外线钢化玻璃前窗，阻挡紫外线，防止爆裂,保证用户安全。 8、前窗机械平衡器悬停式钢化玻璃前窗设计结构技术 9、具有紫外灯、前窗、风机、照明灯四者互锁功能，在出现误操作等异常情况时，保护操作者安全 10、可调底脚高度，无外漏螺纹，防止细菌滋生；带脚轮，方便移动 11、噪声：≤63dB (A) 12、照明：≥1200；下降气流流速≥0.28m/s;流入气流流速≥0.55m/s。 ★13、显示屏：可显示流入、下降风速，外排风量，静压箱及负压区压力，过滤器寿命（通过压力监控方式对过滤器寿命检测，并有过滤器寿命预警功能），紫外灯累计运行时间，风机累计运行时间。 14、预约定时功能：具有预约定时功能，能自动开启紫外灯消毒，实现一键预约功能，提高工作效率。 15、具有漏电防护功能插座，无接地线的情况下也可保障用户的用电安全。 16、具有气流阻断技术，对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术杜绝防护盲点. 17、多重智能报警，异常状况全监控：门体位置异常（超高或超低）、 气流波动超20% 、门关闭不严、过滤器阻塞、破损、寿命不足、开门后风机被关闭等异常情况，自动发出声光报警。 18、IS09001质量管理认证及IS014001环境管理体系证，ISO13485认证 19、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。 ★20、技术服务：免费安装、调试和试运行，整机保修三年。 | 生物安全柜 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 4 | 纯水机电导率仪 | 1.电极型号：DJS-型电导电极、T-818-L型温度电极 2.仪器类型：便携式 3.电极数量：2个 4.准确度等级：0.5级 5.测量范围： 电导率：0.000uS/cm~3000mS/cm 电阻率：5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L~1000g/l 盐度：（0.00~8.00）% 温度：（-5.0~130.0）℃ 10.分辨率： 电导率、电阻率、TDS：随各档次不同 盐度：0.01% 温度：0.01℃ 14.电子单元基本误差： 电导率：±0.5%（FS） 电阻率：±0.5%（FS） TDS：±0.5%（FS） 盐度：±0.1% 温度：±0.1℃ 15.充电器适用电源：输入：100~240VAC，0.15A，50/60HZ；输出：5VDC，1A。 16.显示：4.3’TFT触摸屏，达65K色域 17.电源：可充电锂电池 18.外形尺寸：201*96*55mm 19.重量：约0.3kg | 纯水机电导率仪 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |

三、C分标

| 1 | 腕式血压计 | 1、显示方式：数字式显示方式 2、测量方式：示波测定法 3、测量范围： 压力: 0mmHg-299mmHg (0kPa~39.9kPa) 脉搏数: 40次/分-180次/分 4、测量精度： 压力: ±3mmHg (±0.4kPa) 脉搏数:精度为±5% 5、压力检测：压力传感器 6、电源：5号干电池4节_ (DC 6V)，电源适配器(100V-240V~50Hz-60Hz0.12A-0.065A) (另售品)。 7、电池寿命：在室温23℃，臂周270mm，加压至170mmHg (22.7kPa) 的条件下，5号干电池4节(碱性)约能使用300次。 8、使用温湿度：+5℃-+40℃，15%RH-85%RH 9、本体重量：约250g (不包括电池) 10、本体使用期限5年（1日6回） 11、外形尺寸约宽103mmx高80mmx厚129mm(不包括袖带) 12、袖带：约宽145mm x长466mm (重量约130g),空气管长610mm。 | 腕式血压计 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动血压计（台面） | 1、外型尺寸：长230mm*宽228mm*高217mm。 2、脉搏数:读数的±5%以内。 3、存储容量：可存储2组*90次测量值，两个使用者分开记录。 4、本体重量：约1500g（不含电池）。 5、精度：压力±4mmHg。 6、电源：5号干电池4节/专用稳压电源。 7、智能加压，核心生物传感技术，确保精准测量，可检测心脏异常情况。 8、可移动臂筒，纠正测量姿势，方便测量。 9、误动作提示，提示测量姿势错误。 10、时间日期显示。 11、可显示最近三次测量平均值。 | 全自动血压计（台面） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 3 | 电子血压计（臂式） | 日本原装进口 1、显示方式：数字式显示方式 2、测量方式：示波测定法 3、测量范围：压力：0mmHg－299mmHg（0kPa－39．9kPa），脉搏数：40次/分－180次／分 4、测量精度：压力：±3mmHg（±0．4kPa）， 脉搏数：精度为±5％ 5、压カ检测：压力传感器 6、电源：5号干电池4节（Dc6V），电源适配器（AC100V－240V，50Hz／60Hz，0．12A） 7、主机使用寿命：5年以上 8、使用温湿度：＋5℃－＋40℃，15％RH－85％RH 9、运行大气压力：700hPa－1060hPa 10、远输保存大气压力：500hPa－1060hPa 11、主机重量：约290克（不包括电池） 12、外形尺寸：约宽107mmx高79mmx厚141mm（不包括袖带） 13、袖带：约宽146mmx长46mm（重量约130克）空气管长约610mm | 电子血压计（臂式） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 4 | 采血椅 | 1、★电机 5组电机控制模式，可对背板、座板、脚板、脚踏板、手搁板分别或联动调节， 通过遥控板根据献血者需要任意调节最舒适的献血位。 2、皮面、皮面为高档医用皮革，耐用防腐防菌易清洁，椅面结合人体工程学运用独有的翼式工业设计，采用高端沙发的制作工艺，采用高弹力棉和记忆棉双层被覆，外观精美，大大提高舒适度。 3、椅面长度×宽度：1900mm×580mm。 4、椅面高度调节：电动调节533mm×733mm。 5、★背板折起角度：电动调节-15°—110°，一键休克更舒适。 6、座板折起角度：电动调节10°-30°。 7、腿板折起角度：电动调节-45°—30°。 8、脚踏板移动距离：电动调节100mm。 9、★有储物小方格和USB手机充电接口，方便献血者放置手机等物品和手机充电。 10、★头枕：卡槽式抽拉升降头枕，可根据献血者需要一定幅度调整头枕高度,遥控伸缩，不积尘，美观耐用。 11、★扶手：可水平范围内90°角度调节，上下通过电机微调升降0-100mm。承重能力大于100KG，扶手具备加热功能，冬季增加裸露手臂的舒适感。扶手面设计独特凹槽设计，保证手臂不易滑动，达到最佳静脉穿刺位。 12、一键休克：紧急情况下献血反应体位调整：10秒内可一健控制，使椅子调整到休克位。 13、★一键休克：扶手可拉长，保障献血者手臂在休克位舒适且不悬空。 14、★扶手下可放置水杯，水杯有加热和冷却功能，方便献血者。 15、万向支架上安装小桌板，台面可以按需旋转。可选配多媒体支架和触摸屏电子设备，可收看视频和音频节目。可以选配音乐耳枕，亦可观看视频和音乐实现一人一机互不影响。 16、配置万向刹车脚轮，易于椅子的移动和固定。 17、电源：交流220V、50Hz，电机工作电压24V。 18、椅子最大承重量：≥200kg。 | 采血椅 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。

⑵当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

响应人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：