附件1
采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。
一、A分标
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数
	品牌及型号

	1
	热合机
	10
	台
	1、仪器类别：原装进口
2、射频源类型：高频晶体管
3、封管时间：1秒
4、热合管路直径：2-6mm
5、工作频率：≤40.68MHz
6、封口有效射频（RF）功率：	≥30W
★7、加强型RF输出功率最大可达150W，彻底解决国内各类血袋热合质量问题。
8、热合宽度调节：可根据不同型材和厚度的管路调节热合模式，达到最佳的热合面宽度。
9、金属热合电极融入独特的热合技术，热合面宽，大大降级溶血风险的发生。
10、能量芯片作为封管热合器关键部件之一，可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证RF输出功率最大保持150W，热合性能良好，并保证终身供应。
11、防溅保护：透明可伸缩防溅保护片和金属防护盖，双重安全保障，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里.
12.清洁便利：安全金属防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洁。
13、仪器型材：	铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞
14、辐射防护安全性：确保高频40.68MHz工作下，辐射强度不超过68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。
★15、散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，性能稳定，能适应大批量热合任务，连续工作8小时以上。
★16、环形指示灯：指示热合的过程。准备状态（一个LED灯绿色）；热合中 (五个LED灯绿色)；未准备好，保护盖安装不当（五个LED灯琥珀色）
17、尺寸：	≤123mm（宽）×220mm（高）×301mm（长），宽度仅123mm±3%，重量≤4.8Kg，非常节省台面空间。
★18 可选配热合手柄，电缆线长达1.8米，方便移动热合。
19、工作温度范围：0℃-40℃
20、消耗功率：工作：≤250W；待机：≤10W
21、电压范围：100-240VAC～50\60Hz
22、电源保护：多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损。
★23、热合保护：热合头遇水时自动发出声光报警，并启动热合保护功能，干燥后可继续热合。
24、 安全性高，通过CE，KFDA等认证
25、应出具权威检测机构出具的证明辐射骚扰场强符合要求的检验报告，确保使用人员安全。
	


二、B分标
	1
	空气消毒机（100m³）
	8
	台
	1、适用体积：100m3  
2、★外形：平板壁挂式
3、★循环消毒风量：≥1000m3/h
4、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2
5、紫外线管寿命：≥5000h
6、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2
7、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3
8、负离子发生量：≥6×106个/cm3
9、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准
10、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）
11、安全防护类型：I类
12、提供消毒产品卫生安全评价报告	
13、备用紫外管自动启动装置；
14、强力活性碳滤膜除臭；
15、紫外管故障自动报警；
16、风机负离子故障自动报警；
17、不锈钢一次性过滤网罩；
18、自动探测污染源启动装置；
19、紫外线强度自动检测装置；
20、自动累时维护报警；
21、光触媒除菌；
22、过滤网到期时自动报警。
	

	2
	空气消毒机（120m³）
	10
	台
	一、主要功能：
1、★主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；
2、★微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；
3、★UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
4、★UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；
5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
6、主管失效备管自动支援及加强功能；
7、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；
8、程控、遥控、手控多控消毒运行；
9、★风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员；
10、★全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；
11、带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段；
12、★遥控器设计具有防丢失功能。
二、主要技术参数：
4、适用体积：120m3  
4.1、外形：平板壁挂式
4.2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm
4.3、★循环消毒风量：≥1200m3/h
4.4、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2
4.5、消毒功率：≤470W
4.6、紫外线管寿命：≥5000h
4.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2
4.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3
4.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3
4.10、额定电压：AC 220V±22V
4.11、额定频率：50Hz±1Hz
4.12、噪音：≤55dB(A)
4.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准
4.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）
4.15、安全防护类型：I类
	

	3
	生物安全柜
	1
	台
	1、A2 型，30%外排，70%循环；相关试验中保护样本、人员和环境
2、外部尺寸(长×宽×高〉：≥1360mm×780mm × 2200mm
3、内部尺寸(长×宽×高〉≥1167mm ×610mm× 680mm
4、过滤器类型HEPA/ ULPA；主过滤器采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA）99.9995%@0.12µm ，洁净度等级10级，空气更洁净更安全。
5、工作区：采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计
6、内部工作区域：工作区内壁及工作台面为304# 不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构，无死角，易清洁
7、前玻璃窗：有10 度及以上生理斜度，超出去安全高度具有声光报警功能:，6mm防紫外线钢化玻璃前窗，阻挡紫外线，防止爆裂,保证用户安全。
8、前窗机械平衡器悬停式钢化玻璃前窗设计结构技术
9、具有紫外灯、前窗、风机、照明灯四者互锁功能，在出现误操作等异常情况时，保护操作者安全
10、可调底脚高度，无外漏螺纹，防止细菌滋生；带脚轮，方便移动
11、噪声：≤63dB (A)
12、照明：≥1200；下降气流流速≥0.28m/s;流入气流流速≥0.55m/s。
★13、显示屏：可显示流入、下降风速，外排风量，静压箱及负压区压力，过滤器寿命（通过压力监控方式对过滤器寿命检测，并有过滤器寿命预警功能），紫外灯累计运行时间，风机累计运行时间。
14、预约定时功能：具有预约定时功能，能自动开启紫外灯消毒，实现一键预约功能，提高工作效率。
15、具有漏电防护功能插座，无接地线的情况下也可保障用户的用电安全。
16、具有气流阻断技术，对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术杜绝防护盲点.
17、多重智能报警，异常状况全监控：门体位置异常（超高或超低）、 气流波动超20% 、门关闭不严、过滤器阻塞、破损、寿命不足、开门后风机被关闭等异常情况，自动发出声光报警。
18、IS09001质量管理认证及IS014001环境管理体系证，ISO13485认证
19、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。
★20、技术服务：免费安装、调试和试运行，整机保修三年。
	

	4
	纯水机电导率仪
	1
	台
	1.电极型号：DJS-型电导电极、T-818-L型温度电极
2.仪器类型：便携式
3.电极数量：2个
4.准确度等级：0.5级
5.测量范围：
电导率：0.000uS/cm~3000mS/cm
电阻率：5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm
TDS:0.000mg/L~1000g/l
盐度：（0.00~8.00）%
温度：（-5.0~130.0）℃
10.分辨率：
电导率、电阻率、TDS：随各档次不同
盐度：0.01%
温度：0.01℃
14.电子单元基本误差：
电导率：±0.5%（FS）
电阻率：±0.5%（FS）
TDS：±0.5%（FS）
盐度：±0.1%
温度：±0.1℃
15.充电器适用电源：输入：100~240VAC，0.15A，50/60HZ；输出：5VDC，1A。
16.显示：4.3’TFT触摸屏，达65K色域
17.电源：可充电锂电池
18.外形尺寸：201*96*55mm
19.重量：约0.3kg
	


[bookmark: _GoBack]三、C分标
	1
	腕式血压计
	50
	个
	1、显示方式：数字式显示方式
2、测量方式：示波测定法
3、测量范围：
压力: 0mmHg-299mmHg (0kPa~39.9kPa)
脉搏数: 40次/分-180次/分
4、测量精度：
压力: ±3mmHg (±0.4kPa)
脉搏数:精度为±5% 
5、压力检测：压力传感器
6、电源：5号干电池4节_ (DC 6V)，电源适配器(100V-240V~50Hz-60Hz0.12A-0.065A) (另售品)。
7、电池寿命：在室温23℃，臂周270mm，加压至170mmHg (22.7kPa) 的条件下，5号干电池4节(碱性)约能使用300次。
8、使用温湿度：+5℃-+40℃，15%RH-85%RH
9、本体重量：约250g (不包括电池)
10、本体使用期限5年（1日6回）
11、外形尺寸约宽103mmx高80mmx厚129mm(不包括袖带)
12、袖带：约宽145mm x长466mm (重量约130g),空气管长610mm。
	

	2
	全自动血压计（台面）
	20
	台
	1、外型尺寸：长230mm*宽228mm*高217mm。
2、脉搏数:读数的±5%以内。
3、存储容量：可存储2组*90次测量值，两个使用者分开记录。
4、本体重量：约1500g（不含电池）。
5、精度：压力±4mmHg。
6、电源：5号干电池4节/专用稳压电源。
7、智能加压，核心生物传感技术，确保精准测量，可检测心脏异常情况。
8、可移动臂筒，纠正测量姿势，方便测量。
9、误动作提示，提示测量姿势错误。
10、时间日期显示。
11、可显示最近三次测量平均值。
	

	3
	电子血压计（臂式）
	2
	台
	日本原装进口
1、显示方式：数字式显示方式
2、测量方式：示波测定法
3、测量范围：压力：0mmHg－299mmHg（0kPa－39．9kPa），脉搏数：40次/分－180次／分
4、测量精度：压力：±3mmHg（±0．4kPa），
脉搏数：精度为±5％
5、压カ检测：压力传感器
6、电源：5号干电池4节（Dc6V），电源适配器（AC100V－240V，50Hz／60Hz，0．12A）
7、主机使用寿命：5年以上
8、使用温湿度：＋5℃－＋40℃，15％RH－85％RH
9、运行大气压力：700hPa－1060hPa
10、远输保存大气压力：500hPa－1060hPa
11、主机重量：约290克（不包括电池）
12、外形尺寸：约宽107mmx高79mmx厚141mm（不包括袖带）
13、袖带：约宽146mmx长46mm（重量约130克）空气管长约610mm
	

	4
	采血椅
	4
	台
	1、★电机 5组电机控制模式，可对背板、座板、脚板、脚踏板、手搁板分别或联动调节， 通过遥控板根据献血者需要任意调节最舒适的献血位。
2、皮面、皮面为高档医用皮革，耐用防腐防菌易清洁，椅面结合人体工程学运用独有的翼式工业设计，采用高端沙发的制作工艺，采用高弹力棉和记忆棉双层被覆，外观精美，大大提高舒适度。
3、椅面长度×宽度：1900mm×580mm。
4、椅面高度调节：电动调节533mm×733mm。
5、★背板折起角度：电动调节-15°—110°，一键休克更舒适。
6、座板折起角度：电动调节10°-30°。
7、腿板折起角度：电动调节-45°—30°。
8、脚踏板移动距离：电动调节100mm。
9、★有储物小方格和USB手机充电接口，方便献血者放置手机等物品和手机充电。
10、★头枕：卡槽式抽拉升降头枕，可根据献血者需要一定幅度调整头枕高度,遥控伸缩，不积尘，美观耐用。
11、★扶手：可水平范围内90°角度调节，上下通过电机微调升降0-100mm。承重能力大于100KG，扶手具备加热功能，冬季增加裸露手臂的舒适感。扶手面设计独特凹槽设计，保证手臂不易滑动，达到最佳静脉穿刺位。
12、一键休克：紧急情况下献血反应体位调整：10秒内可一健控制，使椅子调整到休克位。
13、★一键休克：扶手可拉长，保障献血者手臂在休克位舒适且不悬空。
14、★扶手下可放置水杯，水杯有加热和冷却功能，方便献血者。
15、万向支架上安装小桌板，台面可以按需旋转。可选配多媒体支架和触摸屏电子设备，可收看视频和音频节目。可以选配音乐耳枕，亦可观看视频和音乐实现一人一机互不影响。
16、配置万向刹车脚轮，易于椅子的移动和固定。
17、电源：交流220V、50Hz，电机工作电压24V。
18、椅子最大承重量：≥200kg。
	

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起15日内。
三、交货地点：  采购人指定地点   
四、交货方式：现场交货。
五、★售后服务及要求：
1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。
2、负责送货上门，负责安装调试合格。
3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由供应商自理。
4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备机服务。
5、定期回访以及对设备维护。
6、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合采购技术参数要求，供货时需进行产品功能测试。
六、★其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用；
（6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。
七、付款方式：验收合格并收到供应商开具的有效真实发票后支付货款。






