附件2
响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
一、D分标
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	电子身高体重测量仪
	1、工作原理：传感器与微电脑控制。
2、类型：全自动触碰式。
3、功能参数：身高、体重、身体质量指数(BMI值)、显示日期时间。
★4、测量数据显示: LED数码显示，显示屏可旋转180度便于数据读取。
5、数据传输：测量数据能够传输到PC机。
6、语音功能: 中文普通话语音提示，音量大小可以调节。
7、身高范围：100cm—200cm（测量单位：cm）。
8、体重范围：2kg—200kg（测量单位：kg)。
★9、自动控制：受测人员站立后自动启动测量，测量完毕自动播报结果，自动清除测量信息，自动复位和停止。
★10、测量精度：体重测量精度：≤±0.1kg、身高测量精度：≤±1mm。
11、测量时间：约4秒。
12、使用电压AC220V/60HZ，DC12V/5A。
13、外观设计：立式，符合人体工程学原理。
14、结构：整体铸铝底座，底座自带水平仪；高强度铝型材立柱不变形，传动材料采用不锈钢尼龙经久耐磨。
15、标准配置：主机、测量台。
	电子身高体重测量仪
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	体重秤
	1、重量计量：最大称量 120kg；          
2、称重最小分度值： 0.5kg ；
3、长度计量：量度范围 70-190cm；       
4、身高最小分度值：0.5cm；   
5、承重板面积：（长×宽）37.5*27cm ；
6、包装尺寸：（长×宽×高）91*34*29cm ；
7、净重：9kg。 
	体重秤
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	血液运输箱
	★一、功能要求：规格≥65升，液晶数显可报警温度计，带超温报警功能。6-10小时的2-8℃恒温，内层笨胺脂发泡，保温性能佳，一体化注塑箱体，美观，重量轻，易清洁；
二、技术需求
1、箱体在盖合后应整体密闭，能防尘、防雨、防滑； 
2、箱体外观和内壁的表面光洁平整无裂痕，能防止液体渗漏；箱体带有轮子，方便搬运；
3、箱体在装入血液之前应保持清洁状态，易于消毒和清洗；
4、箱体材料：保证在正常使用条件下，箱体不变形，内部材料不自发产生有害气体； 
三、保温性能如下：  
1、装载4℃~20℃物体时运输箱外表面不出现明显的凝露现象；
2、血液运输箱的保温性能符合国家《血液运输要求》。可提供血液运输箱《测试报告》；
四、运输温度：
1、运输全血及红细胞类血液成分（不包括冰冻红细胞）：维持在2-10℃； 
2、运输冰冻血浆、冷沉淀：维持在冰冻状态；
3、运输血小板：维持在20-24℃； 
4、运输冰冻红细胞：维持在-5℃或以下温度；
★五、配备-20℃冷源板。
	血液运输箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	低温水平离心机
	1、微机变频控制系统，高清IPS电容触摸屏，液晶显示；
2、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；
3、25组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能，
4、采用原装进口压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温；
5、运行中可随时更改参数，无需停机；
6、采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达15克；
7、具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用；
★8、水平转子最高转速（max.speed)：5000r/min
★9、水平转子最大相对离心力(max.rcf)：3630×g
10、噪音（Noise）：≤50dB
11、升速时间：＜35s ；降速时间：＜45s（制动模式）
12、转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min
★13、外形尺寸 Dimension（mm）：深≤450，宽≤350，高度≤430
★14、容量配置：5mlx24支、8mlx16支
	低温水平离心机
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	5
	低温离心机
	一、仪器特点：
1、采用交流变频电机驱动,触摸五寸彩色大屏幕显示仪器运行全部参数，用户可任意设定离心转速、离心时间。
2、进口环保压缩机,降温快，温控精度高。
3、离心机操作系统设有密码，防止误操作，外接USB接口，可追踪溯源1000组以上离心数据。
5、重量轻、体积小、外观简洁、美观、大方，配置独特吸盘机脚能牢牢抓住放置表面，即使在行车时也无需担心离心机移动。
★6、四个吸盘机脚可以高低调节，同时离心机内置水平仪，采血车在地面不平整的情况下仍可以将离心机调整至平稳状态使用，离心效果最佳，使用更加安全。
7、容量大体积小，配备4×100ml水平转子，可选配核酸离心管、真空采血管、15ml、10ml、8ml、5ml、2ml等离心管适配器。
二、技术参数：
★1、最高转速：6000r/min   
★2、最大离心力：4860×g   
3、最大容量：4×100ml   
4、转速精度：±10r/min 
5、温度控制范围：-9℃～+40℃         
6、温度控制精度：±1℃                 
7、定时范围：1min--99h99min或连续运行 
8、整机噪音 ：＜48dB                   9、适配转子：20×5ml，4200r/min,2560×g。
	低温离心机
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）


二、E分标
	1
	加湿器
	1、电 压 ：220V/50Hz 
2、加 湿 量： 6kg/h 
3、功 率： 300W 
4、电 流： 1.4A 
5、风 量： 1000m3/h 
6、加湿方式 ：高效湿帘加湿 
7、进水方式 ：手动+自动 
8、水箱容积 ：30L 
9、湿度可调范围： 30-90% 
10、适用体积：120-240立方米
11、控制系统 ：数码微电脑控制 
12、机身尺寸： 600*400*1220mm  
13、重 量 ：45kg 
14、产品特点：
（1）缺水保护模式，运行更安心。
当水箱水位低于一定值时,缺水图标显示,缺水报警声响起,机器自动待机。
（2）高密度滤网，守护空气健康。
（3）只需设定好目标湿度值,，智能控制系统即可实现湿度自动控制。
（4）智能控湿，自动更省心。
只需设定好目标湿度值,，智能控制系统即可实现湿度自动控制。
（5）植物纤维湿膜，洁净无污染。
使用植物纤维湿膜，内部喷淋水循环,无白雾、无污染、耐酸碱、耐毒菌，具有更强的吸水性,更好的自我清洁能力。
	加湿器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	高压灭菌锅
	一.性能指标
1生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）。
2.容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮 ，腔体直径≥40CM 。
★3.灭菌腔材料:SUS316不锈钢。
4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间。
5时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟。
★6.温度和压力: 最高工作温度≥138℃  设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压≥0.31Mpa。 
7.缺水双重保护:配备双水位传感器,杜绝误判, 防止干烧。
8.记忆存储系统:可记忆存储≥20条灭菌程序。
★9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，低于100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可设定不排放蒸汽，确保实验室空气洁净度。
★10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌。
11.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。
12.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开。
13.具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。
14.安全装置：
八柱均分，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控漏电、过流与短路保护。
15. 生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证,具有医疗产品注册证。
	高压灭菌锅
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	高压灭菌锅
	一.性能指标
1生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）。
2.容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮 ，腔体直径≥40CM 。
★3.灭菌腔材料:SUS316不锈钢。
4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间。
5时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟。
★6.温度和压力: 最高工作温度≥138℃  设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压≥0.31Mpa。 
7.缺水双重保护:配备双水位传感器,杜绝误判, 防止干烧。
8.记忆存储系统:可记忆存储≥20条灭菌程序。
★9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，低于100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可设定不排放蒸汽，确保实验室空气洁净度。
★10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌。
11.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。
12.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开。
13.具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。
14.安全装置：
八柱均分，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控漏电、过流与短路保护。
15、生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证,具有医疗产品注册证。
	高压灭菌锅
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	移液器（单通道）
	量程0.5-10μl、2.0-20μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl单道可调量程移液器各4把。
	移液器（单通道）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	5
	移液器（八通道）
	量程0.5-10μl、10-100μl8道可调量程移液器各2把。
	移液器（八通道）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	6
	单道可调量程移液器
	量程0.5-10μl、2.0-20μl、10-100μl、20-200μl、30-300μl、100-1000μl单道可调量程移液器各1把。
	单道可调量程移液器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	7
	30-300ul八道移液器
	量程30-300ul八道移液器1把。
	30-300ul八道移液器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	8
	大容量电动移液器
	1、适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。
2、移液器顶部超大LCD液晶显示，电量不足时，蓝色指示灯闪动提示。
3 采用特殊的电路设计，可防止电池充电过量，而且移液器可在方便的时候随时充电，即冲即用。
4、锂电池，寿命长，充电时可同时使用。
5、八档吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度，胜任各种粘度、密度、挥发性等溶液的快速移取。
6、人体工效学设计，可单指操控吸液放液功能，按键舒适。
7、充电时间：3小时，一次充电可连续使用15小时。
8、配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染。
9、标配含充电器、挂架、座架和1ml适配器。
	大容量电动移液器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）


三、F分标
	1
	高温烘箱
	1、产品工艺采用激光切割技术，数控车床加工，工作室采用镜面304不锈钢激光切割一次成型，即美观大方又便于清洁，外壳采用优质钢板，静电喷塑工艺。
2、观察窗采用双层3C认证钢化玻璃，内侧采用镜面不锈钢包裹，隔热又安全，门封条采用全新料进口合成15mm硅胶条内嵌工艺，密封隔热性能极佳。
3、采用进口无刷电机，低噪音，合理四周循环风道，可靠的温度均匀度。
4、设定温度具有保护装置，采用微电脑智能控温仪控制温度，设定、测定温度均为数字显示，控温精确、可靠。
5、干燥箱具有因停电，死机造成数据丢失，来电重启后数据恢复功能。
6、隔板高度可以任意调节。
7、产品温冲小，一般控制在0.5℃内
8、电源电压:AC220V 50HZ
9、温控范围：RT+10～300℃
10、恒温波动度：±0.5℃
11、温度分辨率：0.1℃
12、温度均匀性：±2.0℃（在100℃测定）
13、工作环境温度：+5～40℃
14、输入功率：2600W
15、容积：225L
16、内胆尺寸（mm）W*D*H：500×600×750
17、外形尺寸（mm）W*D*H：690×710×1140
18、载物托架（标配）：2块
19、定时范围：0-9999min
	高温烘箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	涡旋震荡仪
	1.多功能性：各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器，可以采用自动和手动两种混合方式。
2.自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。自动混合方式可提高工作效率。
3.稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。
4.重量 ：4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚。
5.外形尺寸：165′122′165mm
6.标配：主机+单试管头垫片+3 英寸圆橡胶平板垫片
7.可操作模式：点触式振动，连续振动
8、.保修期 ：两年
9.配置 ：主机、 3"圆橡胶垫片及单试管头垫片、30×1.5ml+30×0.5ml离心管泡沫插件。
	涡旋震荡仪
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	漩涡震荡仪
	一、产品特点：
1、新型漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作。
2、SCI-VS速度范围广，0-2500rpm/min，电机无级调速。
3、SCI-VS有多种振动头适配器可供选择（可用于Eppendorf管等）。
4、硅制底座，外形小巧，超强防震，适合高速工作。
5、振动头安装方便。
6、产品稳固可靠。
7、偏心球轴承设计。
二、技术参数：
1、电压[VAC]： 220-230 
2、频率[Hz]： 50 
3、功率[W]： 60 
4、振荡方式： 圆周 
5、周转直径[mm]： 4 
6、电机输入功率[W] ：58 
7、电机输出功率[W]： 10 
8、允许连续运转时间 ：高 
9、速度范围[rpm]： 0-2500 
10、转速显示 ：刻度 
11、运行方式 ：连续运转/点动 
12、外观尺寸[mm] ：127×130×160 
13、重量[kg] 3.5 
14、适配标准头VT1.1
	漩涡震荡仪
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	液氮罐
	★1、原装进口。
★2、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。
3、液氮容量：121L。
4、液氮罐瓶颈：小于22cm。
5、标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4000个。
6、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理。
★7、超声液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫。
★8、低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备。
9、罐体高度*直径：不大于96*56cm。
10、空罐重量：不大于38kg。
★11、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全。
12、符合CE认证。
	液氮罐
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	脱色摇床
	1.电源：AC 220V，50/60HZ。
2.功率：35W。
3.旋幅：回转半径15mm。
4.频率：40~240转/分。
5.调速：无级调速、表头显示。
6.托盘尺寸：320×265mm。
7.外型尺寸：370×335×145mm。
8.适用环境：-10℃~45℃。
9.整机重量：约5kg。
	脱色摇床
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	6
	冰箱冻存架
	1、材质：304不锈钢
2、规格及尺寸：
（1）一号盒子放置架子外形尺寸160*620*290（宽深高），二号盒子放置架子外形尺寸190*620*290（宽深高），一共可以存放180个一号盒子和72个二号盒子。
	冰箱冻存架
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	精密电子天平
	1、最大秤量：1600g
2、可读性：0.01g
3、重复性（标准方差）：0.01g
4、线性误差：±0.02g
5、稳定时间 (2)：1s
6、典型最小称量值：20g
7、校准方式：外部校准
8、单位：毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，牛顿
9、称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量
10、秤盘尺寸：φ180mm
11、去皮范围：全量程
12、电源：电源输入:100–240V~200mA，50–60Hz，12–18VA电源输出:12V DC 0.5A
13、整机尺寸(W × D × H)：201 × 317 × 93 mm
14、通讯接扣：RS232
15、操作温度范围：10°C - 30° C
16、操作湿度范围：30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40 ℃，湿度线性下降到50%
17、净重：3.5kg
18、3种常用称重模式、标配RS232标准通讯接口、自带内部校准功能(仅内校型号)。
19、 超大背光显示屏，简易的用户操作界面，无需培训即可使用。
	精密电子天平
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	旋转混匀器
	1、 产品特点：
1、独有的可调旋转架组合。
2、多种旋转方式，从温和旋转到翻跟头式旋转。
3、广泛应用于生物分子学、组织化学、生物化学、临床医用等。
4、提供3种离心夹具，极大的满足了实验需求。 
5、MIX-3D旋转时，用手轻按旋转夹具，可实现正反旋转。
6、MIX-3D+可实现往复式振荡20-99度。
二、性能指标：
1、转速：10-40r/min
2、定时范围：1s-999min
3、往复式振荡：可调范围20-99度
4、功率：4W
5、重量：1.2kg
6、产品尺寸：240x145x210mm
三、配置：
1、5x(Ф15mm-Ф16mm)可用10ml/15ml离心管、
6x(Ф12mm-Ф13mm)可用5ml/7ml离心管
2、3x50ml离心管 + 18x0.5ml离心管
3、18x1.5ml/2.0ml离心管
	旋转混匀器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	手掌型迷你离心机
	1、产品特点：全模具化超强注塑成型，配备多种离心转子，适用于1 5ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml  8排离心管，完全取代进口产品，人性化的开关设计（按上上盖即转，打开盖子即停）全透明拱型上盖，多转子配备。
2、电源供应：220V，
3、功率：30W，
4、转速：12000转/分(可调），
5、离心量：1.5ml/2ml×8、0.5ml×8、0.2ml×8/0.2×8×2（8排管）
6、外型尺寸：160×152×115mm
7、标准配置：1.5转子、0.5离心管、0.2离心管、0.2×16转子
	手掌型迷你离心机
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	普通冰箱
	1、总容积（升）：272
2、冷冻室(升)：94
3、冷藏室(升)：178
4、电压/频率：220V/50HZ
5、能效等级：2级
6、定频/变频：变频
7、温控方式：电脑式
8、制冷方式：风冷式
9、制冷类型：压缩机制冷
10、按键方式：触摸
11、耗电量(KWh/24h)：0.67
12、制冷剂R600a
13、类别：两门
	普通冰箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）
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	台式全温震荡培养箱
	★1、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行
★2、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
3、具有紫外线灭菌功能
★4、独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
★5、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶
6、空载振荡频率 ：10-400rpm
7、振荡频率精度 ：±1rpm
8、摇板振幅 ：Ф26mm
9、温控范围 ：4-60℃（在室温23℃-25℃）
10、温度调节精度 ：±0.1℃
11、温度均匀度 ：±1℃ (at 37℃)
12、标配万能夹具
13、选配：最大容量（不锈钢夹具）：250ml×30 或500ml×20或1000ml×12
14、选配：最大容量（塑胶夹具）：250ml×30 或500ml×20或1000ml×9三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。
	台式全温震荡培养箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
    ⑵当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：
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