# 附件1

采购需求一览表

      - 以下采购内容及技术参数要求必须满足或优于。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动体外除颤仪 | 1套 | 卓尔 | 1、自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示； *2、双相直线方波，除颤脉宽固定10ms，最大能量不超过200J。 *3、带CPR反馈功能，AED能通过屏幕显示每次按压深度的实时指示，并能通过语音提示按压是否良好。 4、AED需具备完整救援步骤的分步流程图，其中包括检查患者反应，以及拨打急救电话，让施救者对于施救流程一目了然。 5、能够在救援期间显示实时心电图。 6、支持电极片的预连接，确保使用时的高效率。 7、能记录ECG和CPR数据，可通过红外端口（IrDA）下载。 8、AED能提供开放气道支持系统。 9、当出现故障情况（电池电量低，电极片未连接，软件故障或硬件故障）时，AED必须发出声音警报。 10、防尘放水等级不低于IP55。 11、儿童模式： 11.1、当打开电源并更换电极片时，AED能自动识别并提示电极片种类（儿童或成人）。 11.2、连接儿童电极片后，AED能自动将心电分析算法由成人算法切换为儿童算法，除颤能量降低为儿童专用能量，除颤能量的降低并非通过电极片上的衰减器分流。 11.3、 对于儿童患者，心动过速的心电分析，频率不低于每分钟200次。 *12、电池： 12.1、零售的123A锂电池，方便用户自行更换。 12.2、电池待机时间不低于五年。 12.3、一套电池可支持不少于200次200J除颤。 *13、电极片： 13.1、一次性电极片保质期不低于五年。 13.2、一次性电极片包含CPR传感器，实现CPR反馈功能。 *14、产品符合RTCA/DO-160G，Section21的适航相关电磁兼容条款 *15、产品通过FDA-PMA，符合最严格的质量标准。 16、AED存放柜及上墙安装和除颤仪的使用培训。 | 30000.00元 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 10 个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起 15 日内完成交货及安装。 三、交货地点： 南宁中心血站 四、交货方式：现场交货及安装。 五、支付方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。 六、售后服务及要求： 1、质保期1年，自安装验收合格之日起计算，质保期内负责维修、更换零部件配件。 2、送货上门，负责安装调试合格。 3、出现故障4小时内做出响应，8小时到达维修现场。 4、验收方法及要求： （1）供货符合采购技术参数要求进行测量确认，满足采购需求方可进行安装。 七、其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场交货并安装的价格，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）人工及安装费用。 （6）安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。 |  |  |  |  |