附件1
采购需求一览表
以下采购内容及技术参数要求必须满足或优于。
	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌、型号
	技术参数
	分项预算合价（元）

	
	自动体外除颤仪
	1套
	卓尔
	1、自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示；
*2、双相直线方波，除颤脉宽固定10ms，最大能量不超过200J。
*3、带CPR反馈功能，AED能通过屏幕显示每次按压深度的实时指示，并能通过语音提示按压是否良好。
4、AED需具备完整救援步骤的分步流程图，其中包括检查患者反应，以及拨打急救电话，让施救者对于施救流程一目了然。
5、能够在救援期间显示实时心电图。
6、支持电极片的预连接，确保使用时的高效率。
7、能记录ECG和CPR数据，可通过红外端口（IrDA）下载。
8、AED能提供开放气道支持系统。
9、当出现故障情况（电池电量低，电极片未连接，软件故障或硬件故障）时，AED必须发出声音警报。
10、防尘放水等级不低于IP55。
11、儿童模式：
11.1、当打开电源并更换电极片时，AED能自动识别并提示电极片种类（儿童或成人）。
11.2、连接儿童电极片后，AED能自动将心电分析算法由成人算法切换为儿童算法，除颤能量降低为儿童专用能量，除颤能量的降低并非通过电极片上的衰减器分流。
11.3、 对于儿童患者，心动过速的心电分析，频率不低于每分钟200次。
*12、电池：
12.1、零售的123A锂电池，方便用户自行更换。
12.2、电池待机时间不低于五年。
12.3、一套电池可支持不少于200次200J除颤。
*13、电极片：
13.1、一次性电极片保质期不低于五年。
13.2、一次性电极片包含CPR传感器，实现CPR反馈功能。
*14、产品符合RTCA/DO-160G，Section21的适航相关电磁兼容条款
*15、产品通过FDA-PMA，符合最严格的质量标准。
16、AED存放柜及上墙安装和除颤仪的使用培训。
	30000.00元

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 10 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起 15 日内完成交货及安装。
三、交货地点：  南宁中心血站   
四、交货方式：现场交货及安装。
五、支付方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。
六、售后服务及要求：
1、质保期1年，自安装验收合格之日起计算，质保期内负责维修、更换零部件配件。
2、送货上门，负责安装调试合格。
3、出现故障4小时内做出响应，8小时到达维修现场。
4、验收方法及要求：
（1）供货符合采购技术参数要求进行测量确认，满足采购需求方可进行安装。
七、其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场交货并安装的价格，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）人工及安装费用。
（6）安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。
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