南宁中心血站血液冷链实时监控平台采购项目参数评选结果公告

- 一、评选名称：南宁中心血站血液冷链实时监控平台采购项目采购参数

- 二、评选日期：2022年5月13日

三、评选结果：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考单价（元） | 技术参数及功能、性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷链温湿度监控仪 |  |  | 1、用于冰箱及室内环境温湿度监测（有单温、双温、温湿、超低温、宽温等多种产品型号）； 2、量程——温度：-40℃~100℃常规（-100℃~80℃超低温、-200℃~300℃宽温） 3、湿度：0~100 %RH 4、精度 ——温度：±0.5℃ 5、湿度：±3 %RH 6、分辨率：0.1 7、通讯方式：GPRS（4G全网通） 8、供电电源：DC5V 1.5A 9、可外接市电，同时有内置电池，电池续航时间12小时 10、*配置接口：Micro-USB接口 11、工作温度：-20℃~60℃ 12、上传间隔：1分钟~24小时 13、报警方式：声光报警、短信报警、断电报警等 14、设备具有缓存，确保不丢失数据，存储容量：≥9000组 15、本地声光报警 16、设备固件支持远程升级 17、*红白双色背光，正常时显示器白色背光，报警时整体显示红色 |
| 2 | 便携式冷链监控仪 |  |  | 1、用于保温箱温湿度监测，投放式，便携性强，含温度、湿度、光照、加速度、陀螺仪（加速度）等传感器； 2、量程——温度：–40℃~60℃（精度 温度：±0.5℃ ） 3、湿度：0~100%RH（精度 ±3 %RH） 4、光照：0~65535lx（精度 分辨率1 lx） 5、加速度：±2/4/8/16g 6、陀螺仪（倾斜度）：±250/500/1000/2000º/s 7、存储容量：36000 8、通讯方式：4G（国内频段） 9、打印功能：连接蓝牙打印机打印温湿度数据 *10、飞行模式：多段设置飞行模式，定时进出 11、电池电源：3.7V 3500mAh *12、有线充电接口：micro USB/QI无线，可以通过无线充电板进行无线充电 13、工作环境：-20℃~60℃ 14、内置SIM卡及天线 *15、支持振动监测、开箱监测、加速度监测 *16、支持飞行模式离线监测 17、支持蓝牙无线打印 18、4G全网通，带高精度定位 19、运输路径全过程追溯 20、体积小巧、续航15天 21、无线充电、远程升级 *22、IP67防护等级（提供防护等级报告） |
| 3 | 冷链温湿度监控仪（智显） |  |  | 1、用于冷链车、冷库、血小板震荡箱等的温湿度和状态监测，其中冷链车用的设备带GPS定位功能。该系列产品有单温、双温、温湿、三温、四温、双温双湿带定位、三温三湿带定位等多种产品型号。 2、量程——温度：-40℃~100℃常规（-100℃~80℃超低温） 3、湿度：0~100 %RH 4、精度 ——温度：±0.5℃ 5、湿度：±3 %RH 6、分辨率：0.1 7、屏幕类型：OLCD（触摸式按键） 8、操作系统：具有内置操作系统，全中文菜单 可通过设备系统菜单触摸屏进行报警开关、上下线，短信报警号码、上传地址等功能的设置 *9、设备可以监测血小板震荡箱的状态 采用先进的非接触式无源传感器，可以实现对血小板振荡器的振动状态进行有效监测。当血小板振荡器出现异常状况（包括震荡周期偏离设定值、异常震荡停止、震荡幅度异常）时发出报警。 10、传输方式：GPRS（4G移动、联通） 11、上传间隔：1分钟~24小时 12、报警方式：声光报警、短信报警、断电报警 13、存储容量：59万组 14、续航时间：48小时 *15、提供省级（含）以上第三方检测机构出具的设备电磁兼容性测试报告 *16、提供省级（含）质量检验中心出具的冷链监测系统第三方检测报告 |
| 4 | 冷链监控软件系统 |  |  | 1、含云平台使用费、数据监测系统、手机APP、TV电视版、sim卡流量费（微信报警）等 2、系统功能： - 首页概览 对所有的设备进行扁平化的数据统计预览，根据设备类型、企业总数、设备总数、运行概览、长连接统计设备进行统计。 - 报警统计 对待处理的报警、报警设备、报警部门、报警手机进行排名统计，方便用户及时发现高危报警，查看报警部门，调整报警策略。 - 数据查看 数据查看页面，将报警企业、报警设备进行了优先展示，提供了查看报警记录、历史数据、批量修改记录间隔及报警区间、报停、化霜、暂停报警等功能。 - 定位信息 定位信息页面，统计车辆的当前位置，可根据时间查看车辆的历史轨迹及设备通道的详细数据。 - 统计分析 统计分析页面，可根据设备历史记录的时间进行温湿度等监测数据的对比，并生成报表。 - 系统管理 系统管理页面分为设备管理、资费管理、充值服务、报警管理、用户管理、报警配置模块。  设备管理：用户可以添加设备，并且进行激活分配到各个部门进行管理。  资费管理：用户在在资费管理模块查看短信详单、服务详单，及时了解短信余额、消费总额等信息。  充短信：用户可以自行在平台上进行充值，避免了因为短信条数使用完，导致收不到报警短信的问题。（目前平台支持支付宝充值）  报警配置：用户可以根据自己的需求来设定报警的内容、延迟报警、报警间隔和多级报警间隔。（目前平台有一级报警、二级报警、三级报警）  报警联系人：可以添加每一级的报警联系人和手机号码，在设备报警时联系人将会收到报警短信。 - 个人中心 - 个人中心页面分为个人信息、系统日志、账号安全、换肤设置、单位信息（企业版）模块。 *3、本套冷链监控系统将血液管理的业务流引入到全程冷链监控中，监控系统可以按血液制品批次号、采血人信息、时间等进行全程追溯，该套系统可以与血站内部现有的管理软件进行无缝对接，方便现有的管理软件从冷链监测系统内直接获取温湿度数据，并且将数据加入到管理软件中，而不需要繁复的人工输入。 *4、提供与南宁市中心血站现有血液管理信息系统对接的相关证明文件 |
| 5 | 安装调试费 |  |  | 设备安装、系统调试、参数设置等。 |
| 6 | 软件对接 |  |  | 根据甲方要求，中标方承担相应软件对接任务，可以胜任相关开发任务。 |
| 商务需求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、5年质保， 2、3年平台服务费（运维费）； 3、5年第三方带CNAS资质的校准证书。 |  |  |
| 售后服务 |  | 配备专业的运维团队对运行中的系统提供全天候的监控，售后团队7x24小时提供售后咨询服务。 |  |  |
| 交货时间 |  | 60天 |  |  |

四、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南宁中心血站

地址：南宁市科园大道18号

联系人及联系方式：钟工、0771-3210882

2、监督部门：南宁中心血站纪检监察室

监督电话：0771- 3210278

3、本项目参数评选结果仅作为我站编制采购技术参数的参考使用，非最终采购技术参数、非资格预审。

南宁中心血站

2022年5月20日