附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注▲号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数
	预算合价（元）

	1
	血液冷链监控管理系统温度探头
	28台
	1、用于保温箱温湿度监测，投放式，便携性强，含温度、湿度、光照、加速度、陀螺仪(加速度) 等传感器
2、量程（设备能监测到的最低温度、最高温度的区间）:- 40℃~60℃(精度温度:±0.5℃ )
3、湿度:0~100%RH(精度 3 %RH)
4、光照:0~65535 lx(精度、分辨率1 lx)
5、加速度：±2/4/8/16g
6、陀螺仪(倾斜度): ±250/500/1000/2000 °/s
7、存储容量: 可存储36000条数据
8、通讯方式:4G(国内频段)
9、打印功能:连接蓝牙打印机打印温湿度数据
▲10、飞行模式:多段设置飞行模式，定时进出
11、电池电源:3.7v，≥3500mAh
12、具有有线充电接口，且支持无线充电即可以通过无线充电板进行无线充电
13、产品尺寸:≤122.0*69.5*22.0mm (±0.2mm )
14、工作环境:-20℃~60℃
15、内置SIM卡及天线
16、支持振动监测、开箱监测、加速度监测
▲17、支持飞行模式离线监测
18、支持蓝牙无线打印
19、4G 全网通，带高精度定位
20、运输路径全过程追溯
21、体积小巧、电池续航至少 15天 
22、无线充电、远程升级
▲23、IP67防护等级 
▲24、产品应能与现采购方使用的血液冷链监控管理系统相适配，数据能上传到该系统并正常显示。
	78400.00

	商务条款
	一、合同签订期：自中结果公告发出之日起 10 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起20天内完成交货并安装调试完毕。
三、交货地点：南宁中心血站指定地点。   
四、交货方式：现场交货。
▲五、售后服务及要求：
1、 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期5年，交货验收合格之日起计。
2、 质保期内提供具有 CNAS 资质的第三方检测机构的校准服务及校准证书。
3、 在质量保证期内应提供保修服务，保修服务具体如下:产品出现非人为原因故障，成交供应商负责免费维修；属于采购人责任事故造成的产品故障，成交供应商负责维修，费用由采购人承担。
4、 响应时间：免费送货到指定位置并安装，提供24小时服务电话。接到采购人维修电话或传真，如出现故障，在接到故障通知12小时内到达维修现场，并处理故障问题。
▲六、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）要求货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
①货物的价格；
②货物的标准配件附件、备品备件、专用工具、包装的价格；
③安装调试过程中涉及的材料和工具、运输、货到就位、保管、装卸、调试、技术支持、售后服务及安装涉及的配套土地平整及清理等费用；
④必要的保险费用和各项税费；
⑤送货上门、安装、培训（含教材费、场地租用费）的费用；
⑥质保期内的维修费用和相关技术服务费。
2、付款方式：成交供应商交货、安装并调试完成，经采购人验收合格后一次性支付合同款（付款前成交供应商须提供等额合规的增值税发票）。
七、验收标准、规范：
1、成交供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。
2、成交供应商在货物验收时由采购人对照采购需求一览表中的技术参数全面核对检验，如不符合采购需求一览表中的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、产品到达现场后，成交供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
4、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）货物的技术参数与响应文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。
（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
5、产品或服务在安装调试并试用符合要求后，才作为最终验收。
6、成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。



